TEKNİK ŞARTNAME

ENDÜSTRİYEL FREEZE DRY  MAKİNESİ

Bu şartname; endüstriyel dondurarak kurutma (liyofilizasyon) makinesinin teknik özelliklerini, minimum performans gereksinimlerini ve muayene koşullarını kapsamaktadır. Tedarikçi firma bu şartnamede belirtilen tüm teknik kriterleri sağlamak zorundadır.

1. KAPASİTE ( LİKİT ÜRÜN YÜKLEME 130 Lt / Buz Tutma 160 Kg)

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Tepsi Kapasitesi | Cihaz tepsi alanı minimum 13 M2 olmalı, tepsi yüksekliği 2 cm olmalıdır. 1 Cm derinliğinde likit ürün yükleme kapasitesi en az 130 Lt olmalıdır. |
| Ice Condens özellikleri ve buz tutma kapasitesi | Buz toplama sistemi cihaz içerisinde, epoksi kaplı 16 mm dış çaplı bakır borudan mamül, en az 200 Mt boru uzunluğunda serpantin şeklinde olmalı, en az 160 Kg buz toplama kapasitesi olmalıdır. |
| Ice Condens Sıcaklığı | Liyofilizasyon süreci boyunca Ice condens boru yüzey sıcaklığı -42/-52 C Aralığında olmalıdır. |

4. VAKUM SİSTEMİ

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Vakum Pompası Tipi | Vidalı ya da scroll tip yağsız vakum pompası kullanılmalıdır. Vakum Pompası en az 90 Lt/ dk hacimsel debiye sahip olmalıdır. |
| Vakum Ölçer | Pirani tip vakum sensörü kullanılmalı ve otomasyon ekranında vakum seviyesi anlık gösterilmelidir. |
| Vakum Seviyesi | Cihaz çalışırken ölçülen mutlak vakum seviyesi 0.25 / 0.65 Mbar aralığında olmalıdır. |
| Kalibrasyon Girişi | Harici kalibrasyon konnektörü cihazda görünür ve ulaşılabilir konumda bulunmalıdır Cihaz tesliminde Avrupa ya da USA menşeli sertifikalı el tipi vakum ölçer kalibrasyon için kullanıcıya teslim edilecektir. |

5. SOĞUTMA SİSTEMİ

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Soğutma Kompresörü | Sistem soğutma kompresörü 10 Hp yarı hermetik pistonlu, çift kademe olmalıdır. |
| Sistem Tipi | Dahili Subcooler Cascade olmalı, split tip olmalı ve dış ünitesi dış mekanda olmalıdır. Sistem kompresörü ve kondenseri dış ünite içerisinde olmalı, liyofilizasyon cihazı iskeleti üzerinde soğutma kompresörü bulundurulmamalıdır. |
| Gaz Hattı Koruması | Sistemde yüksek ve alçak basınç kombine presostat bulunmalı, presostat alarm bilgisi PLC kumanda ünitesine iletişim sağlamalıdır. |
| Yağ Koruması | Soğutma sistemi kompresörü yağ seperatörü ve yağ rezervuarı bulunmalı, kompresör elektronik yağ seviye regülatörü ile besleme ve koruma sağlamalıdır. Yağ seviye regülatörü PLC kumanda ünitesi ile iletişimi olmalıdır. |
| Defrost Yöntemi | Sistem cascade derin soğutma sistemi olmasından dolayı sıcak gazlı defrost kullanılmamalıdır. Defrost sistemi kullanıcı kontrolünde manuel olarak su ya da sıcak hava ile yapılacaktır. |

6. ISITMA SİSTEMİ (RADYATİF TEPSELER)

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Isıtma Yöntemi | Tepsi altından akışkanlı (fluid heating) radyatif ısıtma sağlanmalıdır. Isıtma akışkanı olarak gıdaya uygun glikol kullanılmalıdır. Isıtma boruları gıda yüklü tepsilere temas etmemelidir. Glikol tankı ASI304 paslanmazdan mamül olmalı, glikol eksilme uyarısı bulunmalı ve PLC ile iletişimi sağlanmalıdır. |
| Isıtma Yük / Kurulu Güç | Isıtma tankı azami 12 Kw elektrikli rezistans ile ısıtılmalıdır. |

7. OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMİ

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| PLC | PLC otomasyon ünitesi yurt içinde yaygın kullanılan ve bulunabilen marka ve universal modellerden seçilecek, özel üretim PCB ve elektronik kartlar kullanılmayacaktır. |
| HMI Ekran | 10" dokunmatik renkli ekran üzerinde vakum değeri, ısıtma adımları, sıcaklıklar anlık aynı ekranda görülebilmeli, kullanıcı dostu arayüze sahip olmalıdır. |
| Uzaktan Erişim | HMI Panel üzerindeki tüm fonksiyonlar Wifi ile Uzaktan bilgisayar, tablet ve telefonlar ile erişilebilir olmalıdır. |
| Şalt Malzemeleri | Şalt Malzemeleri CE Belgeli universal malzemelerden seçilmelidir. Elektrik panosu su ve dış etkenlerden korunaklı şekilde chamber kaportasına gömülü olmalı, ayrıca yer işgal etmemelidir. |
| Yazılım — Isıtma Senaryosu | En az 10 adımda ısıtma kademesi ayarlanabilmelidir. Farklı ürünler için en az 10 hazır senaryo bulunmalı, kullanıcı tarafından değiştirilebilir ve kaydedilebilir olmalıdır. |
| Sıcaklıklar | Sıcaklık sensörleri -100 / +100 C aralığında okuma kabiliyetine sahip PT100 sensör seçilmelidir. En az 1 Adet Ice condens sensörü serpantin yüzeyinde sabit olmalı, En az 4 Adet seyyar sensör kullanıcı tarafından farklı raflar ve ürün yüzeyi için kullanıma açık olmalıdır. Dış Ünite güvenliği için 1 adet dış ortam sensörü, 1 Adet Chamber ortam sensörü bulunmalı ve tüm sıcaklıklar hem HMI panel üzerinden, hem de uzaktan izlenebilir olmalıdır. |
| Arayüz | Kullanıcı dostu; parametre değişimi kolay olmalıdır. Yazılım güncellemesi ve yazılımsal arızaların giderilmesi için uzaktan erişime uygun olmalıdır. |

8. MEKANİK YAPI VE MALZEME

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Kapılar | Yükleme, boşaltma, bakım onarım ve temizleme kolaylığı için 1 ön, 1 arka olmak üzere çift kapılı olmalıdır. İşletmenin mimarisine göre kullanıcı istediği kapıdan yükleme ve boşaltma yapabilmelidir. Septik/ aseptik çalışma açısından kullanıcı dilerse yükleme ve boşaltma kapıları arasına paravan koyabilecek şekilde uygun tasarıma sahip olmalıdır. |
| Gövde Geometrisi | Chamber geometrisi; Mimari kolaylık ve verimli kullanım amacı ile köşeleri hijyenik radyuslu kübik yapıda olmalıdır. Elektrik panosu kaporta içine gömülü, glikol tankı kaporta dışına montajlı, vakum pompası chamber yakınında konumlanmış olmalıdır. |
| Chamber İç Yüzeyi | AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilecektir. |
| Gıda Temaslı Yüzeyler | Raf ve tepsiler AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilecektir. |
| Dış Kaporta | Elektrostatik boyalı galvaniz sacdan mamül, temizlenebilir yüzeyli olmalıdır. |

9. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER VE ENERJİ

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Besleme Gerilimi | 380 / 400 V, 3 faz, 50 Hz Olmalıdır. |
| Toplam Kurulu Güç | Azami 25 Kw Olmalıdır. |

10. MUAYENE, TEST VE KABUL KRİTERLERİ

- Cihaz, teslimat öncesinde tedarikçi tesisinde müşteri yetkilisinin huzurunda çalışma testine tabi tutulacaktır.

- Sistem ilk çalıştırmadan itibaren azami 2 saat sonunda 0.8 Mbar vakum seviyesi altına düşmeli ve parti süreç boyunca bu değeri koruyabilmelidir.

- Buz kondansatörü -45°C sıcaklığa ulaşabilmeli ve bu değeri yük altında koruyabilmelidir.

- PT100 sensörlerinin doğruluğu ±0,5°C tolerans dahilinde kontrol edilecektir.

- HMI üzerinden senaryo programlama ve uzaktan erişim fonksiyonları uygulamalı olarak test edilecektir.

- Tüm test sonuçları yazılı tutanak ile kayıt altına alınacak ve her iki tarafça imzalanacaktır.

11. EĞİTİM VE DEVREYE ALMA

Tedarikçi, cihazın müşteri tesisine kurulumu ve devreye alınması sürecinde aşağıdaki hizmetleri sunmalıdır:

- Operatör eğitimi (temel kullanım, senaryo programlama, bakım prosedürleri)

- Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu (basılı veya dijital)

- Elektrik şeması ve boru/devre diyagramları (as-built)

- Uzaktan erişim kurulumu ve bağlantı testi